附件1.

中医定向透药治疗仪技术参数要求

输出通道：2通道；1通道

输出频率:低频脉冲频率:1～440Hz,中频调制频率:1250～4000Hz

输出电流：0-100MA

输出速度调节：0-99共100级步进调节

\*定时时间：任意调制00--60--120分钟

\*磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效及变频磁疗功效

工作电源：交流220V，50±1Hz

主机保险：FIA 250V

\*输出功率：2通道100VA、1通道50VA-100VA

连续工作时间：不低于6小时

当仪器重新开启或者模式切换时，仪器自动将输出幅度控制器调节至最小位置。

输出最大值，开路工作10min，短路工作5min后，其性能不减弱。

皮肤电极状态（负载500Ω）单个脉冲输出的最大能量不超过300mJ。

开路测试时，输出峰值电压不超过500V。

当电源电压在±10%内波动时，仪器输出幅度、脉冲宽度、或脉冲重复频率不大于10%。

在范围内误差不超过10%的负载电阻进行测量时，仪器脉冲宽度、脉冲重复率、输出幅度，包括直流分量的偏差不能超过±30%。

当仪器有两个或两到以上的通道时，上述参数适用于每个通道。