附件1.

妇产科微波治疗仪参数

\*1、工作频率：2450MHz±30MHz；

\*2、工作方式：脉冲波、连续波、三角波、正弦波四种波形理疗功率输出；

\*3、适用范围：阴道炎、盆腔炎、附件炎、痛经、外阴炎、宫颈糜烂、宫颈息肉、会阴伤口及剖腹产切口愈合、巴氏腺囊肿、功能性子宫出血、乳腺炎、乳汁不畅小叶增生；

4、输入功率：≤600VA±10%；微波输出功率：**治疗** 0-99W，**理疗**0-40W；

5、输出控制时间：连续可调；

6、功率和时间**彩色液晶**显示；

7、辐射器具有电流保护功能；

8、时间记忆功能；

9、定时范围：理疗：1-30min，误差不大于±1min

 治疗：0-99S， 误差≤±2%；

10、微波泄漏：≤1mW/cm2；

11、电压驻波比：≤2.5；

12、一体式仪器，方便操作和治疗；

13、仪器配置：高档豪华台车1台；辐射器支架；微波输出线2根；脚踏开关控制1个；探头1套；电源线1根。